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（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：彩色多普勒超声诊断仪项目综合调研公告

	2
	调研报名时间：2026年10月13日至10月20日17点
调研会时间：2026年10月21日下午14点30分  
调研会地点：福建省肿瘤医院设备科

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本  1份，副本2份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
邮  编： 350014	
报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）


	彩色多普勒超声诊断仪1
	1套
	[bookmark: _GoBack]200

	（二）
	彩色多普勒超声诊断仪2
	3套
	540

	（三）
	彩色多普勒超声诊断仪3
	1套
	180

	（四）
	床旁超声机
	1套
	45



2、 技术功能及服务要求
（一）：彩色多普勒超声诊断仪1
	序号
	项目
	参考参数

	1
	彩色多普勒超声诊断仪1（1套）
	1.具备国家三类医疗器械注册证；具备自有彩色多普勒超声仪器最新平台；
2.≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥13英寸彩色触摸屏；
3.探头接口数量≥5个，可全激活；
4.配置6把探头：包括腹部、心脏、浅表线阵探头（甲状腺、乳腺1把）、腔内探头（经阴道和直肠两用）1把、腔内双平面（一线一凸）探头1把、360°自动旋转腔内探头1把；
5.软件（具备或有同类以下功能）：（1）支持超声造影技术，包括超高分辨率造影成像及定量分析；（2）剪切波弹性成像技术；（3）粘弹性成像技术；（4）声衰减成像技术；（5）超微细血流成像技术等；（6）穿刺针增强技术；（7）支持心肌组织多普勒速度成像、斑点追踪成像技术等；（8）融合导航技术；（9）支持O-RADS自动分类技术；
6.DICOM 数据存储；多种影像检索查询；载机软件分析；
7.配置超声电动床一套、检查椅子一把；配备图像工作站+蓝韵超声报告系统一套；高清采集卡一个等。



（二）：彩色多普勒超声诊断仪2
	序号
	项目
	参考参数

	2
	彩色多普勒超声诊断仪2（3套）
	1.具备国家三类医疗器械注册证；具备自有彩色多普勒超声仪器最新平台；
2.≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥13英寸彩色触摸屏；
3.探头接口数量≥5个，可全激活；
4.每台仪器配置5把探头：包括腹部、浅表（甲乳等）、血管、心脏、双平面探头（一凸一线）、腔内（阴超、直肠）探头、超高频探头、环形360°腔内探头；
5.软件（具备或有同类以下功能）：（1）支持超声造影技术，包括超高分辨率造影成像及定量分析；（2）剪切波弹性成像技术；（3）粘弹性成像技术；（4）声衰减成像技术；（5）超微细血流成像技术等；（6）穿刺针增强技术；（7）支持心肌组织多普勒速度成像、斑点追踪成像技术等；（8）三维成像技术；（9）融合导航技术；
6.DICOM 数据存储；多种影像检索查询；载机软件分析；
7.每台配置超声电动床一套、检查椅子一把；配备图像工作站+蓝韵超声报告系统一套；高清采集卡一个等。




（三）：彩色多普勒超声诊断仪3
	序号
	项目
	参考参数

	3
	彩色多普勒超声诊断仪3（1套）
	1.具备可调节的≥20英寸高分辨率液晶显示屏；
2.具备≥10英寸液晶触摸屏；
3.探头接口：≥2个，可连接多把探头；
4.具备直肠双平面探头、腹部凸阵探头（配穿刺架）、线阵探头、腹部介入探头（小微凸探头）；
5.具有融合成像功能。




（四）：床旁超声机
	序号
	项目
	参考参数

	4
	床旁超声机（1套）
	1. 适配乳腺浅表组织、胸壁、皮下皮瓣、浅表血管等体表及浅表层组织检查，成像清晰度高、分辨率高，可精准显示细微组织结构与低速血流信号，满足乳腺微小病灶识别、皮瓣血运精细评估的临床需求；
2. 探头为医用高配体表专用探头，适配乳腺外科常规诊疗及整形重建手术全场景使用，成像稳定、抗干扰性强，可满足术前定位、术中监测、术后复查的精准成像要求；
3. 探头适配便携式床旁超声主机，体积小巧、操作便捷，适配手术室、病房床旁移动操作，符合临床无菌操作及院感防控要求，可适配手术全程无菌防护使用。






三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。
7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
8、提供参数响应对比表。
9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
10、报价单。

项目文件回执单

	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	
	
	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



