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（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：球管项目综合调研公告（二次挂网）

	2
	调研报名时间：2026年10月23日至10月30日17点
调研会时间：2026年11月5日下午14点30分  
调研会地点：福建省肿瘤医院设备科

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本  1份，副本2份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
邮  编： 350014	
报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）


	球管
	1套
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2、 技术功能及服务要求
（一）：球管
	序号
	项目
	参考参数

	1
	球管
	1、提供适用于飞利浦Gemini TF 64 w/ TOF Performance设备和飞利浦Brilliance bigbore CT设备的全新原厂球管壹根（包含球管及安装）。
球管技术参数：
（1）球管焦点：双焦点，小焦点≤0.5mm×1.0mm，大焦点≤1.0mm×1.0mm
（2）阳极热容量：≥8MHU
（3）阳极最大散热率：≥1.6 MHU/min
（4）阳极靶盘直径：≥200mm，多节段靶面
（5）阳极转速：≥6300 rpm
（6）最高管电压：≥140kV
（7）靶面角度：7°
2、球管的保修条款：完全保证时间为安装之日起12个月，若在完全保证时间内出现无法正常使用的故障，且该故障经原厂工程师书面确认之后，将免费提供给一根新球管。
3、服务商须保证提供的球管为原厂全新备件，来源合法合规，提供球管注册证、报关单。
4、服务商须合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。
5、服务商需配备全职维修工程师2名以上,并提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。
6、配有更换球管的专业维修、质控工具。
7、服务期内，中标人须向采购人提供24小时×365天热线支持的报修电话。




三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供参数响应对比表。
6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
7、报价单。



项目文件回执单

	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	
	
	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



