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（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：液相色谱质谱联用系统项目综合调研公告

	2
	调研报名时间：2026年10月27日至11月3日17点
调研会时间：2026年11月4日下午14点30分  
调研会地点：福建省肿瘤医院设备科

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本  1份，副本2份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
邮  编： 350014	
报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）


	液相色谱质谱联用系统
	1套
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2、 技术功能及服务要求
（一）：液相色谱质谱联用系统
	序号
	项目
	参考参数

	1
	液相色谱质谱联用系统
	一、获得二类医疗器械注册证
二、液相色谱系统
1.二元高压梯度泵：最高工作压力≥40 MPa（约5800 psi），流量范围0.001～5.000 mL/min（步进0.001）。
2.自动进样器：样品位≥100位（支持96孔板及1.5/2 mL样品瓶），样品室控温4～10 ℃。
三、质谱系统（三重四极杆）
3.离子源：配备电喷雾离子源（ESI）与大气压化学电离源（APCI）探针，可在不破坏真空条件下快速切换，兼容µL/min～mL/min级流速；正负离子切换时间≤50 ms；离子源可加热，雾化气、辅助气、吹扫气流量可调。
4.质量范围：m/z 5～2000（上限≥2000），满足小分子药物及酶解特征肽段检测需求。
5.质量分辨率：全质量范围单位质量分辨（≤0.7 FWHM），满足复杂生物基质中目标物与干扰物分离要求。
6.灵敏度（ESI+）：1 pg利血平柱上进样（m/z 609→195），信噪比S/N≥100000:1，连续6针RSD≤5%；ESI-：1 pg氯霉素柱上进样（m/z 321→152），S/N≥50000:1。
7.四极杆扫描速度≥12000 amu/s；MRM扫描速率≥300通道/秒，最小驻留时间≤1 ms，单针可同时监测≥50个MRM通道，满足多药联合TDM监测需求。
8.线性动态范围≥5个数量级，满足治疗浓度与中毒浓度跨数量级监测（如大剂量甲氨蝶呤TDM）。
9.质量轴稳定性：≤±0.1 Da/24 h，质量准确度≤±0.1 amu；具备碰撞诱导解离（CID）功能，碰撞能量可编程、可自动优化。
10.检测器：高灵敏度脉冲计数电子倍增管，动态范围宽、使用寿命长。
四、数据与软件系统
11.液相色谱与质谱由同一软件平台统一控制；具备全扫描、SIM、MRM、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失等扫描模式，支持时间分段MRM（智能调度）采集。
12.具备自动调谐及MRM参数（碰撞能量、驻留时间等）自动优化功能，提供定量方法模板库。
13.数据处理软件支持标准曲线、内标定量、QC规则与批次统计分析；数据完整性与审计追踪符合GxP及FDA 21 CFR Part 11要求；数据可导出（Excel等格式）。



三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供参数响应对比表。
6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
7、报价单。



项目文件回执单

	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	
	
	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



