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（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：核磁加速器二维电离室矩阵、核磁加速器专用固体水、核磁加速器靴形水箱等项目综合调研公告

	2
	调研报名时间：2026年10月23日至10月30日17点
调研会时间：2026年11月11日下午14点30分  
调研会地点：福建省肿瘤医院设备科

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本  1份，副本2份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
邮  编： 350014	
报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）


	核磁加速器二维电离室矩阵
	1套
	[bookmark: _GoBack]80

	（二）
	核磁加速器专用固体水
	1套
	20

	（三）
	核磁加速器靴形水箱
	1套
	5



2、 技术功能及服务要求
（一）：核磁加速器二维电离室矩阵
	序号
	项目
	参考参数

	1
	核磁加速器二维电离室矩阵（1套）
	1、探测器类型:平行板电离室
2、探测器数量≥251个,探测器间距≤7mm
3、平板尺寸≥27x27cm
4、测量范围:光子Co-60-25MV，电子线4MeV-25MeV
5、升压器:可用于1.5T核磁加速器
6、可检测加速器常规QA，实时测量应包含平坦度，对称性，射野大小，射线中心，半影宽度，光野一致性等。
7、支持FFF射线，MRI兼容,可用于1.5T核磁加速器
8、可输入水箱测量数据和TPS数据
9、配套数据处理工作站




（二）：核磁加速器专用固体水
	序号
	项目
	参考参数

	2
	核磁加速器专用固体水（1套）
	1. 功能要求：用于模拟电离辐射在水中的吸收和散射特性，可开展磁共振引导加速器及医用电子直线加速器的常规质量控制、点剂量测量、光子束和电子束剂量学测量。
2. 材料及性能要求：材料均匀、坚固耐用，正常叠放和储存条件下不发生明显粘连、翘曲、裂纹或分层。应提供材料的物理密度、相对电子密度、主要材料类型或元素组成、水等效厚度比、深度缩放因子或其他可用于剂量换算的技术数据。临床光子束质和参考测量条件下，固体水与液态水的点剂量偏差应不超过±1%。
3. MR兼容要求：模体及全部附件应适用于采购方磁共振加速器的额定静磁场强度。模体主体及所有附件均不得含铁磁性材料。提供MR Safe或MR Conditional证明；如为MR Conditional，应明确全部使用限制。正常使用时不得产生影响安全的位移、扭矩或明显射频加热。不得产生影响电离室定位和测量区域识别的明显磁共振伪影。
4. 结构及配置要求：单板横向尺寸不小于30 cm × 30 cm，全部板材总叠加厚度不小于30 cm。至少包含0.1 cm、0.2 cm、0.5 cm、1.0 cm、2.0 cm、3cm、4cm和5cm厚度规格。板材表面平整，层间能够紧密贴合，不得存在明显空气隙。每块板材应有永久性厚度、方向和编号标识。
5. 电离室适配板：配置电离室适配板2块，根据采购方指定的探测器型号定制加工。所有适配板及附件均须满足整套MR兼容要求。




（三）：核磁加速器靴形水箱
	序号
	项目
	参考参数

	3
	核磁加速器靴形水箱（1套）
	1、适用于磁共振加速器
2、靴型水箱箱体尺寸≥330mm(长)X190mm(宽)X220mm(高)，可适配科室现有 0.6cc 电离室。
3、提供电离室铅靶:材质为钨钢，支持科空现有 0.6cc 电离室。
4、提供箱体调整支架:支持前后左右四个方向位置调整，支持通过垫片进行高度、水平调整。
5、提供定位平板:定位平板具有治疗床定位孔以及靴型水箱定位适配孔，用于靴型水箱摆位。



三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。不同项目分开制做调研材料。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。
7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
8、提供参数响应对比表。
9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
10、报价单。



项目文件回执单

	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	
	
	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



